美国密理博公司超纯水系统

Academic使用及维护保养注意事项

尊敬的用户：

您好！当您在使用您的仪器前，除需仔细阅读产品手册外，也请阅读本文档，以正确使用和保养您的仪器。本文档不能替代产品手册，仅对一些常见问题进行集中提示。

一.  基本操作

1开机   检查储水箱是否有水,进水管在储水箱底部。连接电源,打开机器后面的开关。 Milli-Q Academic 应24小时连续开机。应将机器停在“PRE OPERATE” 预操作状态，在此状态系统有自动的定时循环，以保证水质。因此，平常水箱里至少应有4-5升的进水。

2 取水   在“PRE OPERATE”  状态下,扳下取水开关,放掉前面数百毫升的水(电阻值稳定在18.2MΩ.cm @25℃)即可开始取水.取完水后,关上取水开关,系统回到“PRE OPERATE”状态。

3 取水要点   随取随用; 排掉前段的初期水; 取水时尽量避免产生气泡。

二.   耗材(Q-Gard柱,Quantum柱和Millipak ) 的更换

当系统出现“EXCH.CARTRIDGE”或出水电阻率无法达到16.0MΩ.cm@25℃时，您需对柱子进行更换，更换步骤如下：

Q-Gard柱的更换：

- 按OPERATE / STANDBY键2秒，使系统进入 STANDBY 状态, 扳下出水枪扳手,当没有水流出时再关上(释放系统压力)；

- 扳起纯化柱接合器的盖子，将金属锁片向上拔出；

- 将旧的纯化柱小心地拔出，取一根新柱，将防护塞取下，用纯水湿润柱口的O型圈；

- 将柱子的孔对准接合器的金属定位杆，并使定位杆穿过该孔，轻轻提起Q-Gard柱，柱子下端的挂钩伸入并勾住主机下部的开口，然后将纯化柱完全推入；

- 将金属锁片向下插入金属定位杆末端导引槽内以锁定纯化柱；

- 将接合器的盖子拔下，以罩住Q-Gard柱的顶部。

Quantum柱的更换：

  - 装好Q-Gard 柱后，接着更换Quantum柱。

  - 打开蓝色的门，拔出Quantum柱；

  - 取一新柱，将防护塞取下，用纯水湿润O形圈，将新柱推入装好，柱子的标签文字正立；

  - 关好蓝色的门，并确认门右侧的两个卡口全部卡好（要听到“嗒”的声音）。

注：Quantum柱和Q-Gard柱装好后，按OPERATE/STANDBY键，将系统进入到“PRE OPERATE”状态，此时系统会自动进行5分钟的排气程序。将水枪扳手扳下，系统显示”AIR PURGE 5mn”并开始倒数计时，5分钟排气结束后，将水枪阀门关闭。

Millipak (终端过滤器) 的更换：

- 拧下旧的Millipak ，取一新的，将螺纹口对准水枪接口，小心旋入，因水枪内有密封圈，故旋紧时不要过紧;

- 对新的Millipak 进行排气，即在产水状态下将Millipak 上的小帽旋松，放掉空气，直到过滤器中无空气，再拧紧即可。

注意: Q-Gard柱，Quantum柱和Millipak 终端过滤器需要同步更换,不要新旧混用。

请尽量在电阻率降到极低之前，以定期的方式更换耗材，因为与延长耗材寿命所得的利益相比，高纯净度的水质和维护机器的性能更为重要。

三. 注意事项:

1. 进水需经反渗透,双蒸馏或连续电流去离子等技术预处理。

2. 储水桶要保持洁净,定期清洗。若储水桶缺水，可能会导致泵损坏。

3. 因工作时，系统内部压力较高，因此在非STANDBY状态,并经减压以后,不能打开前面蓝色的门和拔出预纯化柱上面的金属锁片。

4. 关机: 按OPERATE/STANDBY键两秒钟使系统进入STANDBY状态，并等待一会使系统减压,关掉主机后面的电源开关,拔掉电源线。

注: 因系统在PRE OPERATE  状态有定时循环，以保证水质,故尽量不要关机。

仪器使用过程中有任何疑问或不正常现象，请及时联系东锐科技售后服务部门咨询，不要自行拆卸仪器。

东锐科技售后服务联系方式： 电话：020-83548413